ПР 50.2.006-м

ПРАВИЛА ПО МЕТРОЛОГИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

арматура сертификат соответствия

IIP 50.2.006-94

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАНЫ Всероссийским научно-исследовательским институтом метро­

логической службы Госстандарта России ( ВНИИМС Госстандарта России)

ВНЕСЕНЫ Главным управлением технической политики в области метрологии и

Главным управлением региональной политики и государственного надзора

ПРИНЯТЫ Приказом Госстандарта России от 18.07.94 г. N 125

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Минюстом России 21.07.94 г. под N 640

ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Настоящие Правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тя

ражированы или распространены без разрешения Госстандарта России

ПР 50.2.006*94

ПРАВИЛА ПО МЕТРОЛОГИИ

Государственная система

обеспечения единства измерений

Порядок проведения поверки средств измерений

Настоящий документ распространяется на средства измерений при выпуске из про*

изводства и ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации, продаже и прокате, подле­

жащие применению и применяемые в сферах распространения государственного мет­

рологического контроля и надзора, в соответствии с Законом Российской Федерации "Об

обеспечении единства измерений" и устанавливает требования к организации и порядку

проведения поверки средств измерений.

Порядок разработан с учетом документа Международной организации законодатель­

ной метрологии N 20 "Первичная и последующая поверка средств измерений и измери­

тельных процессов".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами

Государственной метрологической службы (другими уполномоченными органами, ор­

ганизациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений

установленным техническим требованиям.

1.2. Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю

и надзору, подвергаются поверке органами Государственной метрологической службы

при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации.

Эталоны органов Государственной метрологической службы, а также средства изме­

рений, ими не поверяемые, подвергаются поверке государственными научными метро­

логическими центрами.

1.3. По решению Госстандарта России право поверки средств измерений может быть

предоставлено аккредитованным метрологическим службам юридических лиц. Дея­

тельность этих метрологических служб осуществляется в соответствии с действующим

законодательством и нормативными документами по обеспечению единства измерений

Госстандарта России.

1.4. Поверочная деятельность, осуществляемая аккредитованными метрологически­

ми службами юридических лиц, контролируется органами Государственной метрологи­

ческой службы по месту расположения этих юридических лиц.

1.5. Поверка средств измерений осуществляется физическим лицом, аттестованным

в качестве поверителя в порядке, устанавливаемом Госстандартом России.

1.6. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утвержда­

емыми по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений.

1.7. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к

применению или признание средства измерений непригодным к применению.

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к примене­

нию, то на него или техническую документацию наносится оттиск поверительного

клейма или выдается "Свидетельство о поверке".

Форма "Свидетельства о поверке" приведена в приложении 1.

1

ПР 50.2.006-94

Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к приме­

нению, оттиск доверительного клейма гасится, "Свидетельство о поверке" аннулирует­

ся, выписывается "Извещение о непригодности" или делается соответствующая запись

в технической документации.

Форма "Извещения о непригодности” приведена в приложении 2.

1.8. Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и несоблюде­

ние требований соответствующих нормативных документов несет орган Государственной

метрологической службы или юридическое лицо, метрологической службой которого

выполнены поверочные работы.

1.9. При выполнении поверочных работ на территории отдельного региона с выездом

на место эксплуатации средств измерений орган исполнительной власти этого региона

обязан оказывать поверителям содействие, в том числе:

предоставлять им соответствующие помещения;

обеспечивать их соответствующим персоналом и транспортом;

извещать всех владельцев и пользователей средств измерений о времени поверки.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

2.1. Средства измерений подвергают первичной, периодической, внеочередной и

инспекционной поверке.

2.2. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов при вы­

пуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту.

Первичной поверке могут не подвергаться средства измерений при ввозе по импорту

на основании заключенных международных соглашений (договоров) о признании ре­

зультатов поверки, произведенной в зарубежных странах.

2.3. Первичной поверке подлежит, как правило, каждый экземпляр средств измере­

ний.

Допускается выборочная поверка.

2.4. Первичную поверку органы Государственной метрологической службы могут

производить на контрольно-поверочных пунктах, организуемых юридическими лицами,

выпускающими и ремонтирующими средства измерений.

2.5. Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуа­

тации или на хранении, через определенные межповерочные интервалы.

2.6. Конкретные перечни средств измерений, подлежащих поверке, составляют

юридические и физические лица - владельцы средств измерений.

Перечни средств измерений, подлежащих поверке, направляют в органы Государст­

венной метрологической службы.

Органы Государственной метрологической службы в процессе осуществления госу­

дарственного надзора за соблюдением метрологических правил и норм контролируют

правильность составления перечней средств измерений, подлежащих поверке.

2.7. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измере­

ний. Периодической поверке могут не подвергаться средства измерений, находящиеся

на длительном хранении. Периодическую поверку средств измерений, предназначенных

для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапа­

зонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа

величин или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании реше­

ния главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем

требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность

средств измерений для применяемого числа величии и применяемых диапазонов изме­

рений.

Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах.

2

ПР 50.2.006-94

2.8. Результаты периодической поверки действительны в течение межповерочного

интервала.

2.9. Первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении типа.

Органы Государственной метрологической службы и юридические лица обязаны

вести учет результатов периодических поверок и разрабатывать рекомендации по кор­

ректировке межповерочных интервалов с учетом специфики их применения.

2.10. Корректировка межповерочных интервалов проводится органом Государствен­

ной метрологической службы по согласованию с метрологической службой юридиче­

ского лица.

2.11. В тех случаях, когда согласие сторон по п.2.10. не достигнуто, результаты

исследований, позволяющие вынести заключение об изменении межповерочных интер­

валов, передаются в государственные научные метрологические центры, которые дают

соответствующее заключение.

2.12. Периодическая поверка может производиться на территории пользователя, ор­

гана Государственной метрологической службы или юридического лица, аккредитован­

ного на право поверки.

Место поверки выбирает пользователь средств измерений, исходя из экономических

факторов и возможности транспортировки поверяемых средств измерений и эталонов.

2.13. Средства измерений должны представляться на поверку по требованию органа

Государственной метрологической службы расконсервированными, вместе с техниче­

ским описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом или

свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устрой­

ствами.

2.14. Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) средств

измерений при:

повреждении знака поверительного клейма, а также в случае утраты свидетельства о

поверке;

вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения (более одного

межповерочного интервала);

проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом

ударном воздействии на средство измерений или неудовлетворительной работе прибора.

2.15. Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к применению

средств измерений при осуществлении государственного метрологического надзора.

2.15.1. Инспекционную поверку можно производить не в полном объеме, предусмот­

ренном методикой поверки.

2.15.2. Результаты инспекционной поверки отражают в акте проверки.

2.15.3. Инспекционную поверку производят в присутствии представителя проверя­

емого юридического или физического лица.

2.16. Поверка в рамках метрологической экспертизы, производимой по поручению

органов суда, прокуратуры, арбитражного суда и федеральных органов исполнительной

власти, проводится по их письменному требованию. По результатам поверки составля­

ют заключение, которое утверждает руководитель органа Государственной метроло­

гической службы, и направляют его заявителю. Один экземпляр заключения должен

храниться в органе Государственной метрологической службы, проводившем поверку.

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПОВЕРКУ

В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

3.1. Юридические и физические лица, выпускающие средства измерений из произ­

водства или ремонта, ввозящие средства измерений и использующие их в целях эксплу-

3

ПР 50.2.006-94

атации, проката или продажи, обязаны своевременно представлять средства измерений

на поверку.

3.2. Органы Государственной метрологической службы осуществляют поверку

средств измерений на основании графиков поверки, составляемых юридическими и

физическими лицами.

3.3. Графики поверки составляются по видам измерений по форме, представленной в

приложении 3.

3.4. Графики поверки составляются на срок, устанавливаемый владельцами средств

измерений.

3.5. Сроки представления графиков поверки устанавливают органы Государственной

метрологической службы.

3.6. Графики поверки могут быть скорректированы в зависимости от изменения

номенклатуры и количества средств измерений.

3.7. Графики поверки направляются в орган Государственной метрологической

службы, на обслуживаемой территории которого находятся владельцы средств измере­

ний. Графики поверки составляются в трех экземплярах.

3.8. В течение 10 дней с момента поступления графиков поверки средств измерений

орган Государственной метрологической службы проводит их рассмотрение.

3.9. Порядок рассмотрения и согласования графиков поверки устанавливает руково­

дитель органа Государственной метрологической службы.

3.10. При рассмотрении графиков поверки определяют средства измерений, поверка

которых проводится в органе Государственной метрологической службы.

3.11. Данные средства измерений отмечаются в третьем экземпляре, который возвра­

щается для сведения Заявителю.

3.12. В ответе могут быть у казаны другие органы Государственной метрологической

службы или юридические лица, которые могут обеспечить поверку средств измерений,

не обеспеченных поверкой в данном органе Государственной метрологической службы.

3.13. Заявитель повторно направляет графики поверки в другой орган Государствен­

ной метрологической службы или юридическое лицо по своему выбору, который их

согласовывает.

3.14. При согласовании графиков поверки проверяют полноту информации о сред­

ствах измерений, представляемых на поверку, уточняют место, сроки, объем поверки,

а также оплату.

3.15. Первый экземпляр согласованных графиков поверки и подписанных руково­

дителем органа Государственной метрологической службы направляется Заявителю.

3.16. Доставку средств измерений на поверку обеспечивают юридические и физиче­

ские лица - владельцы средств измерений.

Средства измерений сдаются на поверку в органы Государственной метрологической

службы под расписку.

3.17. Ответственность за сохранность средств измерений несет орган Государственной

метрологической службы в соответствии с действующим законодательством.

4

ПР 50.2.006-94

Приложение 1

(наименование органа Государственной метрологической службы, юридичесхого лица)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

N _______

Действительно до

Средство измерений

наименование, тип

заводской номер

принадлежащее _______________________ _______________________________

наименование юридического (физического) яйца

поверено и на основании результатов первичной (периодической) поверки

признано пригодным к применению.

Оттиск

поверительного клейма

или печати (штампа)

должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия)

подразделения

Поверитель ______ ________ ________________ ________ _

(подпись) (инициалы, фамилия)

"_______* '__________________________ 1 9 ____________Г.

Примечание. Оборотная сторона свидетельства о поверке заполняется в соответствии с нормативными

документами по поверке средств измерений.

5

ПР 50.2.006-94

Приложение 2

(наименование органа Государственной метрологической службы, юридического лида)

И ЗВЕЩ ЕН И Е

о непригодности к применению

N _______

Средство измерений

наименование, тип

заводской номер__________________________________________ __

принадлежащее _____________________________________________

наименование юридического (физического) лица

поверено и на основании результатов поверки признано непригодным к применению

в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора

Причина непригодности ______________________________________________________

должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия)

подразделения

Поверитель ____________ _

(подпись) (инициалы, фамилия)

”____ "___________________199 г.

б

ПР 50.2.006-94

Приложение 3

(наименование юридического лица, УТВЕРЖ ДАЮ

физическое лицо)

Руководитель органа

Г осударственной

метрологической службы

Т е л .______________________ _____________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

ГРАФИК

поверки средств измерений

Вид измерений

NN

и/п

Наименование,

тип,заводское

обозначение

Метрологические

характеристики

П ерио­

дичность

поверки

(месяцы)

Дата

поел.

повер­

ки

Место

прове­

дения

поверки

Сроки

прове­

дения

поверки

Сфера

государ­

ственно­

го мет-

ралоги-

ческого

контро­

ля и

надзора

Класс

точности,

погреш­

ность

Предел

(диапа­

зон)

измере­

ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель

(наименование юридического лица,

физическое лицо)

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПР 50.2.006-94

УДК 389.14:006.354

Ключевые слова : поверка, средства измерений, организация поверки

ОКСТУ 0008

8

ПР 50.2.006-94